MONTAGEM

A Placa RESP_1 deve ser conectada ao terminal LCD através do conector CON7 (fixada pelo lado botton da placa) e pelos dois pinos de alimentação do backlite.

No terminal LCD devem ser soldados: a barra de 20 pinos que se conecta ao CON7 e os dois pinos de alimentação. Na figura 4, pode ser visto a forma desta montagem, inclusive com as peças de fixação.

A placa do teclado deve ser conectada à placa RESP_1, por meio de um cabo multiveias com 14 vias e com conectores polarizados. Na figura 3, está demonstrada a forma desta conexão.

A figura 1 especifica as ligações da placa RESP_1 com seus periféricos.

A figura 2 é uma visão da placa do teclado.

ACIONAMENTO DO SISTEMA

Após a placa RESP_1  estar com todos os seus periféricos conectados, devemos proceder as seguintes instruções:

- Conectar o jumper J1 na forma da figura abaixo (pino central com pino de cima) e ligar a alimentação no sistema.

- Ao ligar a alimentação, o backlite do terminal LCD se iluminará e provavelmente aparecerá a primeira página de texto. Se isto não ocorrer, ajuste o contraste do LCD através do trimpot POT1 com movimentos anti-horários no parafuso de ajuste do trimpot.

CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO

A primeira página de texto é composta por instruções para a calibração do sensor de pressão. Para que isto seja feito necessitamos de uma coluna de água calibrada com no mínimo 100cm. Ainda com as entradas do sensor livres, portanto expostas à pressão ambiente, devemos ajustar as tensões elétricas no circuito amplificador. Os procedimentos são:

- Fixe a tensão no pino 3 de UC4 (na versão 1.1 da placa RESP_1 há o ponto de teste PT3 para esta finalidade), através do trimpot PC1 em 1.50 volts.

- Fixe a tensão no pino 1 de UC4 (na versão 1.1 da placa RESP_1 há o ponto de teste PT1 para esta finalidade) através do trimpot PC2 em 3,40volts.

- Leia a tensão no pino 2 de UC4 (na versão 1.1 da placa RESP_1 há o ponto de teste PT2 para esta finalidade). Neste ponto e com o sensor na pressão ambiente a tensão lida deve ser 2,90volts ou algo muito perto disto.

- Após conectarmos na entrada de pressão do sensor (pino de cima) a conexão pneumática proveniente da coluna de água, e, colocarmos a coluna sob 100cm de pressão, a tensão no pino 2 de UC4 ou em PT2 deve ser 3,73volts ou muito próximo disto.

- Retire a pressão de 100 cm de H2O do sensor e o exponha a pressão 0.

- Clique na tecla ENTER.

- Nova página de texto será apresentada com novas instruções.

- Espere aparecer a primeira leitura do sensor. A primeira leitura do sensor, este exposto à pressão ambiente, deverá ser 00.

- Após aparecer 00, conecte novamente a ligação pneumática da coluna de água no sensor e eleve a pressão a 100cm. Por meio do trimpot PC2 ajuste a leitura do sensor em 100.

- Desligue o sistema e o religue novamente. Repita as operações com os mesmos cuidados anteriores até que a leitura esteja correta. Não esqueça que ao reiniciar o sensor deverá estar exposto a pressão 0.

- Desligue o aparelho e coloque o jumper na outra posição, ligando o pino central ao pino de baixo.

- Ao ligar novamente, o aparelho rodará o programa operacional, aparecendo inicialmente o logotipo da MEDICALTEC.

# PROGRAMAÇÃO

Ao iniciar, o respirador executa uma programação padrão cujos parâmetros são:

- Freqüência Respiratória: 12 ciclos por minuto

- Relação Inspiração Expiração: 1:1.5

- Tempo Inspiratório: 2,0 seg.

- Pressão Máxima da via aérea: 37 cm de H2O

- Pressão mínima: 0cm de H2O

- Modo Operacional: Cicla por volume

Esses parâmetros podem ser modificados a qualquer tempo. Para permitir novas programações contamos com as teclas de programação. São elas:

- FREQ		Programa a Freqüência respiratória. A freqüência pode variar entre 04 a 60 ciclos por minuto. Salientamos que a freqüência está relacionada ao tamanho do fole, portando em freqüências elevadas o fole deve possuir tamanho compatível com a velocidade. Ao acionarmos a tecla FREQ, o item FREQ na tela LCD será realçado, liberando a programação da nova freqüência através das teclas “Seta para cima” para aumentar e “Seta para baixo”, para diminuir a freqüência. Ao mantermos comprimida uma das teclas de “setas” os valores serão acrescidos ou diminuídos automaticamente, não necessitando cliques sucessivos nas teclas. Ao ser encontrada a freqüência desejada deve ser clicada a tecla ENTER. A tecla ENTER acionará a nova programação e modificará o tempo inspiratório de acordo com a nova freqüência e a relação I:E

- REL I/E	Programa Relação I:E. As relações I:E podem ser selecionadas entre as sete opções seguintes: 3:1.0 – 2:1.0 – 1:1.0 – 1:1.5 – 1:2.0 – 1:3.0 – 1:4.0. Ao acionarmos a tecla REL I/E, o item Relação na tela LCD será realçado, liberando a programação da nova relação através das teclas “Seta para cima”,para aumentar e “Seta para baixo”, para diminuir. Ao mantermos comprimida uma das teclas de “setas” os valores serão acrescidos ou diminuídos automaticamente, não necessitando cliques sucessivos nas teclas. Ao ser encontrada a relação desejada deve ser clicada a tecla ENTER. A tecla ENTER acionará a nova programação e modificará o tempo inspiratório de acordo com a freqüência em operação e o novo valor da relação.

- PMAX	Programa a Pressão Máxima. Quando o respirador estiver ciclando no Modo Volume a passagem do tempo inspiratório para o tempo expiratório é determinado pela excursão do fole. O fole deve enviar para a via aérea do paciente o volume de ar determinado pelo seu volume interno. A pressão máxima programada determina o limite na pressão da via aérea para o acionamento do alarme. Quando esta for igual ou superior a pressão encontrada na via aérea do paciente o alarme é acionado e o fole retorna ao ponto inicial. Portanto sempre que este limite for igualado ou superado o respirador ciclará por PRESSÃO, mesmo que ele esteja programado para VOLUME. Neste caso, o volume programado não foi enviado para o paciente porque a pressão de sua via aérea impediu. Quando o respirador estiver ciclando a PRESSÃO, é a pressão máxima da via aérea que determina o momento da passagem do tempo inspiratório para o tempo expiratório, independente do volume enviado, abrindo a válvula expiratória e fazendo o retorno do fole à posição inicial. Pode-se concluir então, que na modalidade PRESSÃO não há alarme de pressão máxima.

Ao acionarmos a tecla PMax, o item PMax na tela LCD será realçado, liberando a programação de nova pressão através das teclas “Seta para cima”, para aumentar e “Seta para baixo”, para diminuir. Ao mantermos comprimida uma das teclas de “setas” os valores serão acrescidos ou diminuídos automaticamente, não necessitando cliques sucessivos nas teclas. Ao ser encontrada a pressão desejada deve ser clicada a tecla ENTER. A tecla ENTER acionará a nova programação.

- PMIN		Programa a Pressão Mínima da via aérea. Esta programação determina o limite mínimo para a pressão da via aérea. Sempre que a pressão da via aérea do paciente for igual ou menor que a pressão mínima programada o alarme é acionado. Este item somente deve ser programado quando o paciente estiver submetido a um sistema com PEEP. Em caso contrário a pressão mínima deve ser mantida em 0. Ao acionarmos a tecla PMin, o item Pm na tela LCD será realçado, liberando a programação de nova pressão através das teclas “Seta para cima” e “Seta para baixo” aumentando e diminuindo. Ao mantermos comprimida uma das teclas de “setas” os valores serão acrescidos ou diminuídos automaticamente, não necessitando cliques sucessivos nas teclas. As possibilidades desta programação se estende de 0cm a 9cm de H2O. Ao ser encontrada a pressão desejada deve ser clicada a tecla ENTER. A tecla ENTER acionará a nova programação.

- V/P   STBY	Estas duas teclas fazem parte da programação do MODO DE OPERAÇÃO. Através delas escolhemos se o ciclo se processa por PRESSÃO, por VOLUME ou se o respirador se mantém num estado de monitoração. O estado de MONITORAÇÃO somente mostra as pressões da via aérea do paciente, sem interferência.

Ao acionarmos a tecla V/P o item Md na tela LCD será realçado. A opção por volume ou pressão será feita através das duas teclas de setas como nos outros itens. Ao acionarmos a tecla ENTER o modo de operação programado será aceito e passará a comandar as operações do respirador.

A tecla STBY é um modo de ESPERA ou MONITORAÇÃO (Stand by). Nesse modo o respirador não cicla e nem aciona alarmes, apenas marca a pressão encontrada na via aérea. Para acionarmos esse modo necessitamos clicar a tecla V/P, a tecla STBY e, também a tecla ENTER como nas outras programações.

- RESET	Interrompe os alarmes. Se o motivo do alarme permanecer ou voltar a acontecer o alarme acionará novamente.

- BLOQUEIO DO ALARME SONORO.	A próxima tecla, ao ser acionada, bloqueia o alarme sonoro, mas permanece o alarme visual.

- Durante o tempo de programação de qualquer um dos itens acima mencionados os alarmes sonoros não soarão, mas os alarmes visuais não serão interrompidos.

- LED BATERIA	Indica que o respirador está sendo alimentado somente pela bateria. Não está conectado à rede elétrica ou não há energia na rede. O sinal sonoro (Beep) não é acionado.

- LED BATERIA FRACA	Led indicador de que o sistema, além de não estar sendo alimentado pela rede elétrica, tem sua bateria com pouca carga e o aparelho corre o risco de entrar em pane, devendo ser desligado assim que possível. Quando isto ocorrer, o sinal sonoro (Beep) é acionado e não aceita suspensão.

- ALARME DE APNÉIA	Sempre que a pressão no tempo inspiratório nos modos PRESSÃO e VOLUME não atingirem 10 cm de H2O o ALARME DE APNÉIA é acionado.

# PAINEL LCD

O painel LCD é a comunicação do aparelho com o operador. Estão ali dois “bargraf” que mostram continuamente a pressão na via aérea do paciente, além dos itens de programação e alarmes.

Nesse “bargraf horizontal” é mostrada a leitura da pressão da via aérea do paciente. A direita da figura, aparece a pressão máxima ocorrida no último tempo inspiratório. Quando o respirador estiver ciclando a volume, a mostra se renova a cada finalização do tempo inspiratório e ao final de cada tempo expiratório, quando o respirador estiver sendo ciclado à pressão.

Nesse modelo de respirador, o fluxo do ar propulsor do fole, cuja vazão determina a velocidade na excursão do fole e, conseqüentemente do tempo inspiratório, a vazão não é ajustada automaticamente. Para isso a participação do operador é fundamental. É ele quem ajusta a válvula de fluxo. Quando o tempo inspiratório não coincide com o tempo programado, aparecerá na figura abaixo movimentos indicativos daqueles que devem ser feitos no botão de ajuste da válvula de fluxo. Se a figura roda em sentido anti-horário, a válvula deverá ser aberta para que o fluxo aumente. Se o sentido do movimento for horário, o fluxo da válvula deverá ser reduzido. Quando o movimento cessar e o aviso “AJUSTE FLUXO” desaparecer, é sinal de que o tempo da subida do fole está dentro da tolerância estabelecida. Essa tolerância está fixada em 2 décimos de segundo para menos e 2 décimos de segundo para mais do tempo inspiratório programado.

O mesmo procedimento ocorre quando o respirador estiver programado para ciclar por pressão.

O “bargraf” vertical mostra as mesmas pressões mostradas no horizontal, apenas as proporções gráficas mudam. No horizontal duas barras de pixels verticais representam 1 cm de H2O, no vertical 7 barras de pixels horizontais para representar 10cm de H2O limitando em 60cm de H2O a pressão máxima mostrada.  A pressão negativa é mostrada até -10cm de H2O. A importância deste “bargraf” é a permanência da curva de pressões de cada ciclo respiratório, permitindo a análise das curvas da pressão.

NOTA:	Quando a válvula de fluxo não estiver permitindo a vazão suficiente para que o fole cumpra o tempo inspiratório programado, ultrapassando, todo o tempo do ciclo respiratório (tempo inspiratório mais tempo expiratório) o sistema fará com que o fole retorne ao seu ponto inicial, acionando o ALARME Ajuste Fluxo e esperará o tempo expiratório programado, iniciando outra vez o tempo inspiratório. Se o problema continuar o processo se repetirá.